Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5,
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83
www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

      Znak sprawy: FZ-312-31/21 Sokołów Podlaski, 5.05.2021 r.

Pytania i odpowiedzi II
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę urządzeń medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Pytanie 1 dotyczy zadania Nr 2 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa - 22 szt.
Czy Zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową o parametrach przedstawionych poniżej?
Możliwość sterowania poprzez ekran dotykowy lub za pomocą przycisków
Wyświetlacz: 3.5”, ekran dotykowy - rezystywny, regulowany poziom jasności (1-9), menu w języku polskim, wyświetlane informacje: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana)
Informacje wyświetlane: przebieg wlewu, skumulowana objętość, ustawiona objętość, próg ciśnienia i bieżące ciśnienie, alarmy, rodzaj prowadzonego wlewu, stan zasilania, data, godzina
Tryb dzienny/nocny
Czas pracy akumulatora: ≥360 minut (pełne ładowanie, szybkość wlewu 5 ml/h)
Czas ładowania: ≤240 minut
Możliwość prowadzenia kartoteki pacjenta z podstawowymi danymi:
Wbudowanych ponad 30 rodzajów powszechnych zestawów podawczych, możliwość niestandardowej kalibracji wlewu
Automatyczna identyfikacja wlewu (strzykawki): 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60ml
Jednostki stężenia infuzji: mg, mcg, mmol, mEq, IU
Jednostki szybkości infuzji: min; kg/min; h; kg/h; 24h; kg/24h
Tryb wlewu: tryb szybkości, tryb ustawionego czasu, tryb czasowy
Wbudowany dziennik operacji oraz alarmów
Dziennik zdarzeń: 2000 zdarzeń
Alarm: 3-stopniowy alarm dźwiękowy (wysoki, średni i niski), 9 poziomów regulowania głośności alarmu dźwiękowego
Rozbudowany system alarmów, m.in: Usterka urządzenia, Błąd załadowania strzykawki, Rozładowany akumulator, Nieprawidłowy stan chwytaka, Wskaźnik poza zakresem, Pusta strzykawka, Zakończona Infuzja, Aktywowany KVO, Zatkany Zestaw IV, Nieprawidłowa Objętość KVO, Niski poziom naładowania akumulatora, Prawie puste, Prawie Zakończona Infuzja, Operacja Zapomniana, Przerwa W Zasilaniu Zewnętrznym, Zakończony VTBI, Kontynuuj Infuzję, Poza Zakresem, Błędne Hasło, Drzwiczki Niezamknięte, Błąd Parametru, Awaria Łączności, Zakazana Infuzja, Ciśnienie nieskalibrowane, Kalibracja Niedokończona, Kalibracja zakończona, Urządzenie jako pompa główna, Brak pasującej pompy głównej, Pompa główna jest zablokowana, Nie wykryto strzykawki
Interfejs wejścia/wyjścia: transmisja danych komunikacyjnych RS232 i powiadomienia pielęgniarek
Biblioteka leków, parametry informacyjne: nazwa leku, stężenie, wartość domyślna, limit wartości dawki, wartość objętościowa bolus, limit wartości objętościowej bolus, wartość domyślna wskaźnika bolus, limit wartości wskaźnika bolus, kod
Możliwość programowania biblioteki leków poprzez oprogramowanie
Wymagania bezpieczeństwa – spełnione normy: EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2010, EN 60601-1-8:2007, BS EN 62304-2006, IEC 60601-2-24:2012, EN 1789-2007
Dynamiczne monitorowanie ciśnienia (DPS)
Funkcja anty-bolus
Funkcja anty-syfon
Dokładność wlewu: ± 2%
Dokładność mechaniczna: ± 0.5%
Funkcja szybkiego startu: automatyczne uruchamianie szybkiego wlewu dla wyeliminowania opóźnień
Technologia 8-punktowej analizy impedancji opracowana przez firmę Seca
Stopień wodoszczelności: IPX3
Konstrukcja dwuprocesorowa dual-CPU zapewnia bezpieczeństwo systemu
Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących
Dane wyświetlane na wyświetlaczu:	czas systemowy, format: "MM/DD GG:MM; / wyświetlanie marki i typ strzykawki (opcjonalne); / naprzemiennie: stan naładowania / pojemność akumulatora; / stan infuzji, szybkość; / naprzemiennie: czas i objętość podczas infuzji; / całkowita objętość; / aktualne ciśnienie.
Parametry kontroli wlewu:	zakres szybkości wlewu: 5/6ml płynu, (0.1〜150)ml/h; / 10ml płynu, (0.1〜300)ml/h; / 20ml płynu, (0.1〜600)ml/h; / 30ml płynu, (0.1〜800)ml/h; / 50/60ml płynu, (0.1〜1500)ml/h.
Przyrost prędkości:	(0.1-99.99) ml/h, przyrost 0.01 ml/h; / (100.0-999.9) ml/h, przyrost 0.1 ml/h; / (1000-1500) ml/h, przyrost 1 ml/h.
Ustawienie skali:	(0.1-9999) ml
Ustawienie przyrostu:	ustawienie skali (0.1-99.99) ml, przyrost 0.01ml; / ustawienie skali (100.0-999.9) ml, przyrost 0.1ml; / ustawienie skali (1000-9999) ml, przyrost 1ml.
Ustawienia czasu:	00:00:01 - 99:59:59 (h:m:s)
BOLUS:	funkcja automatyczna i manualna; / tempo bolusa (0.1 ml/h ~ max. tempo wlewu); / funkcja automatyczna, ustawiona wartość 0,1 ml ~ 5 ml, wartość kroku 0,1 ml.
Funkcja Vein Open (KVO):	po zakończeniu infuzji przechodzenie w tryb KVO automatycznie; / KVO można wyłączyć; / dostosowany zakres szybkości KVO: (0.1 ~ 5.0) ml/h; przyrost: 0,1 ml/h na krok.
Stacja dokująca (opcja):	mocowanie bez konieczności przykręcania; / pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą; / stacja dokująca na 3 pompy / uchwyt do przenoszenia (opcja) / rowki odprowadzające pomiędzy pompami umieszczonymi piętrowo; / automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej; / automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej; / maksymalna ilość pomp na statywie ze stacjami dokującymi – 9.
Oprogramowanie do monitorowania:	podgląd przebiegu infuzji dla każdej pompy (komputer); / trendy liniowe i tabelaryczne; / automatyczna analiza dostarczonych i przyjętych płynów; / podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy (komputer); / prezentacja alarmów w pompach (komputer); / archiwizacja informacji o przeprowadzonych infuzjach (komputer).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 dotyczy zadanie Nr 3 – Defibrylator z kardiowersją -1 szt.
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z kardiowersją o parametrach przedstawionych poniżej?
Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED
Defibrylator dwufazowy
Monitorowanie parametrów życiowych: EKG
Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali
Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz
Wbudowany akumulator Ni-MH 12V
Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną energią
Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora
Waga maks. 5 kg
Wymiary maks. 33x32x14 cm
Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim
Alarmy dźwiękowe i wizualne
Alarmy regulowane
Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim
Wózek transportowy
Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną, NIBP, SpO2 i etCO2
Defibrylacja
Defibrylacja dwufazowa
Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J
Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii
Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów
Wskazówki wizualne i dźwiękowe
Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)
Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - opcjonalnie
Tryb defibrylacji manualnej
Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J)
Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)
Tryb defibrylacji automatycznej
Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3
Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J
EKG
5-odprowadzeniowy kabel ekg
3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)
Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min
Wyjście EKG: 1V/mV
CMR>=60dB
Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s
Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
Drukarka
Szerokość papieru: 50 mm
Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika
Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s
Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3 dotyczy zadania Nr 2
1. Dotyczy parametru 1
Czy zamawiający dopuści umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Dotyczy parametru 4
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z prostą w obsłudze klawiaturą symboliczną która znacznie skraca czas programowania parametrów infuzji ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Dotyczy parametru 5
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową zapewniającą wygodną obsługę do 8 pomp zamocowanych jedna nad drugą – maks 13,5 cm ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy parametru 6
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z regulacją infuzji od 0,1–1200 ml/h
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Dotyczy parametru 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach:

ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy parametru 9
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z trybami pracy:
•	Prędkość zwykła - Infuzja z zaprogramowaną prędkością podawania
•	Objętość/ czas i dawka/czas - Infuzja zaprogramowanej objętości lub dawki w
•	zaprogramowanym przedziale czasu
•	Limit objętości- Infuzja z ograniczeniem podawanej objętości lub dawki
•	Infuzja profilowa
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy parametru 10
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z dokładnością mechaniczną +/- 1% w mechanizmie +/- 2% w strzykawce ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy parametru 11
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z programowaniem parametrów podaży bolusa dawka lub objętość / czas ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. Dotyczy parametru 12
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową z automatycznym wstrzymaniem podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Dotyczy parametru 13
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Biblioteką leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z:
•	nazwy leku,
•	min. 5 koncentracji leku,
•	szybkości dozowania (dawkowanie),
•	całkowitej objętości (dawki) infuzji,
•	parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
•	limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
o	miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

11. Dotyczy parametru 15
Czy Zamawiający dopuści pompę z biblioteką leków, która może zawierać do 2850 leków w 19 profilach ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Dotyczy parametru 16
Czy Zamawiający dopuści możliwość wgrania biblioteki leków przez wykwalifikowany personel serwisowowy ? Biblioteka leków w pompie całkowicie obsługiwana w języku polskim .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy parametru 17
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową z Ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:
•	nazwy leku,
•	stężenia(koncentracja)
•	Szybkość infuzji
•	informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
•	dawki,
•	prędkości przepływu infuzji,
•	nazwy oddziału,
•	aktualnego ciśnienia w formie graficznej
stan naładowania akumulatora
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Dotyczy parametru 18
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową bez ekranu dotykowego, ale z klawiaturą symboliczną która znacznie ułatwia wybór funkcji pomp jak np. podanie bolusa ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Dotyczy parametru 19
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową bez kolorystycznego wyróżnienia infuzji do żywienia dojelitowego względem innych infuzji. Producent posiada specjalnie dedykowaną pompę do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i wyliminować błąd ludzki pomyłki dróg podania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Dotyczy parametru 21
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową z regulowanymi progami ciśnienia okluzji, 22 poziomy regulacji
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy parametru 22
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową z progami ciśnienia okluzji od 50-900mmHg ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy parametru 26
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej:
- mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
- sygnał dźwiękowy prawidłowego zamocowania
- pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą
- automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej
- automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Dotyczy parametru 31
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zapamiętania 1500 zdarzeń oznaczonych datą i godziną ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Dotyczy parametru 34
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z z czasem pracy akumulatora pow. 11h przy 5ml/h
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Dotyczy parametru 35
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu poniżej 6h ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy parametru 39
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stacje dokującą z wagą do 5,2 kg
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Dotyczy parametru 46
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stacje dokującą bez uchwytu do przenoszenia ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

24. Dotyczy parametru 47
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stacje dokującą bez wysięgnika do zawieszania pojemników z płynami do infuzji ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Dotyczy parametru 51
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stojak z możliwością mocowania urządzeń medycznych do 25 kg oraz teleskopowym ramieniem z wieszakami z maksymalnym obciążeniem do 6kg ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

        Dyrektor
        Maria Sikorska