Załącznik nr 10 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

Zadanie 4

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – szt. 4

Producent : …………………

Model : …………………………

Rok produkcji : ………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagalność tak/nie | Czy wymagalność spełniona jest przez oferowane urządzenie tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TAK |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania: w zakresie 0,1-1200 ml/h (regulacja co 0,1 ml/h) w trybie mikro 0,1–9,99 ml/h (regulacja co 0,01 ml/h) | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a: 50-1200 ml/h; co 50 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży automatyczne obliczanie czasu trwania infuzji | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
|  | System anty-bolus – redukcja bolusa po usunięciu okluzji (max 0,2 ml) |  |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) Pojemność biblioteki min 50 leków | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 100 do 900 mm Hg | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Rejestr 1500 zdarzeń zapisanych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - maks 5 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów do statywów poziomych i pionowych | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia dwóch pomp bez dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2,3 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywanych na zamówienie użytkownika oferowanego urządzenia min.10 lat | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Niezbędne przeglądy (ilość i zakres) | OPISAĆ |  |
|  | Instalacja w siedzibie zamawiającego | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

....................................................

podpis oferenta